Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający:

# Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B

15-328 Białystok

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(składany na wezwanie Zamawiającego)

ZADANIE 4 – Pipety automatyczne

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Pipety automatyczne – 1 zestaw (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 - Pipety) Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04 | Oferowany sprzęt laboratoryjny [Wypełnia wykonawca]: Rok produkcji: ............................... Producent: ...................................... Typ/Model: ..................................... |
| Parametry techniczne: |
| 1. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalna w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5μl nie większy niż 0,8% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
| 2. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl ml nie większy niż 1,0%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ml nie większy niż 0,8%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl ml nie większy niż 1,0% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl ml nie większy niż 0,3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2% Waga pipety nie większa niż 98 g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
| 3. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl – 2 szt. Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1,0%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6% Waga pipety nie większa niż 98 g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
| 4. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% Waga pipety nie większa niż 98 g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |
| 5. | Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 1-10 ml Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Autoklawowalne w całości Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,15% Waga pipety nie większa niż 113 g Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – turkusowy Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowe 5 lat gwarancji na pierścień mocujący |  |